## Valvula de seguridad
METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
|  |  |  | Calibration Certificate |  |  |  | Acreditación / Acreditation: 88795
Certificado / Certificate: L25-313
| Orden de trabajo: |  | 6339 |  |  |  | Folio: | MYCA-07-26-4321
Work Order
Datos del usuario / User data | [11 empty] | N° Cliente
|  | Atención / Attention: | Lupita Perez | [8 empty] | 920 | Para cambiar de Cliente revisar: registro de clientes
|  | Empresa / Company: | NB Foods
|  | Dirección / Address: | Av. Jalisco #1924, Bodega 26, Col. San Francisco Tesistan, Capital Parque Super Manzana,
C.P.45200, Tesistán, Jalisco
Instrumento a calibrar
Instrument under calibration
| Instrumento: | Valvula de Seguridad |  |  | Marca: | Vayremex |  | Lugar de calibración: | Laboratorio
| Instrument |  |  |  | Manufacturer |  |  | Calibration location
| Intervalo: | 6.7 | kg/cm² |  | Resolución: | 0.47 | kg/cm² | Calibración: | 10.5 kg
| Interval |  |  |  | Resolution |  |  | Calibration
| No. de Serie: | No disponible |  |  | Modelo: | 211 |  | Medida: | 1 1/4 X 1 1/4
| Serial No. |  |  |  | Model |  |  | Measure:
| Identificación: | VS-NBF-03 | [5 empty] | Ubicación: | Caldera
| ID: | [6 empty] | Location:
| Fecha de recepción: |  | 2026-06-23 |  |  |  | Fecha de calibración: | 2026-07-06
| Reception date | [5 empty] | Calibration date
| Fecha de emisión: |  | 2026-07-08 |  |  |  | Próxima calibración: | 2027-07-06
| Date of issue | [5 empty] | Next calibration
Instrumento de referencia
Reference instrument
| Instrumento: |  | Calibrador de presión |  |  | Marca: |  | Hathaway
| Master |  |  |  |  | Manufacturer
| Intervalo: |  | 0 - 500 psi ( 0 - 35.1535 kg/cm² ) |  |  | Div. Mínima: |  | 0.01 | psi
| interval |  |  |  |  | Resolution
| No. de Serie: |  | 262050 |  |  | Modelo: |  | BETAPORT-P
| Serial Number |  |  |  |  | Model
| Identificación: |  | PRESS-14 |  |  | Vigencia: |  | 2027-12-05
| ID |  |  |  |  | Next calibration date
| No. de Certificado: |  | IBC-C-P-0678-2025 |  |  | Incertidumbre: |  | 0.14 | psi
| Certificate No. |  |  |  |  | Uncertainty |  | 0.01 | kg/cm²
Condiciones ambientales
Environmental conditions
| Humedad relativa: | 52.6% | Temperatura Inicio: |  | 20.5 |  | Temperatura final: |  | 20.5
| Relative humidity |  | Initial temperature |  |  |  | Final temperature
| Observaciones: |  | Equipo en buen estado general
| Observations |  | Equipment in good general condition
| Procedimiento: |  | PMP-01-01: Procedimiento para realizar la Calibración a Válvulas Reguladoras y de Control
| Procedure |  | PMP-01-01: Procedure to perform the Calibration to Regulating and Control Valves
| Método: |  | Comparación directa |  |  | Norma: | NOM-093-SCFI
| Method |  | Direct comparison |  |  | Norm
| Calibró Técnico / Calibrating Technician |  |  |  |  | Revisó / Revised
| Miguel Angel Muñoz Torres |  |  |  |  | Miguel Felipe Ordaz Higareda
FCA-15-17 |  |  |  |  | Página / Page 1 de 2 |  |  |  | R 1
METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
|  | Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx | [13 empty] | Histéresis
|  | Resultados de la calibración | [13 empty] | 0.1
0.1
|  |  |  | Calibration Results | [11 empty] | 0
[7 empty] | Folio: | MYCA-07-26-4321 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Certificate No. | [8 empty] | 0
[8 empty] | Unidades: | kg/cm²
[8 empty] | Units |  |  |  |  | (psi a kg/cm2)
Presión Pressure | Referencia [psi] Reference [psi] | Valores Medidos Patrón / Measured values pattern | [5 empty] | Error de indicación Indication error | Incertidumbre [kg/cm²] uncertainty [kg/cm²] | MEDIA | S=DESVSTD | uRep | u P | uresIBC | uresP | uc | K | UE
|  | Primera / First |  | Segunda / Second |  | Tercera / Third
Disparo | 6.7 | 6.7 |  | 6.8 |  | 6.7 |  | 0.033333 | 0.54691 | 6.7333 | 0.057735 | 0.033333 | 0.00035154 | 0.27135 | 0.0057735 | 0.27346 | 2 | 0.54691
Cierre | 6.4 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.4 |  | -0.066667 | 0.54691 | 6.3333 | 0.057735 | 0.033333 | 0.00035154 | 0.27135 | 0.0057735 | 0.27346 | 2 | 0.54691
Tolerancias Norma NOM-093-SCFI-1994
| Presión Pressure | Tolerancia± Tolerance ± | Promedio Average | Tolerancia - Tolerance - | Tolerancia + Tolerance + |  | Aprobación Approval
| Disparo | 3% | 6.7333 | 6.5313 | 6.9353 |  | Pass
| Cierre | 3% | 6.3333 | 6.1433 | 6.5233 |  | Pass
Observaciones / Observations
● El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y
se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
● Los resultados de la calibración emitidos son trazables a patrones primarios por el Instituto Nacional de Metrología (CENAM),
National Institute of Standars and Tecnology (NIST).
● La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando
su calidad y funcionamiento.
● La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura K=2 (95.45%),
calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
● Este informe fue elaborado por Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.
● This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is
prohibited without their consent.
● The results of the calibration issued traceable to primary standards by the National Institute of Metrology (CENAM),
National Institute of Standars and Technology (NIST).
● The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards,
ensuring its quality and functioning.
● The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of K=2 (95.45 % ),
calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
● This report was prepared by Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.
Fin del certificado
End of the Certificate
FCA-15-17 |  |  | Página / Page 2 de 2 | [5 empty] | R 1
METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx
Carta de Trazabilidad
Traceability letter

## Registro de clientes
Considerar las desviaciones
Equipo en buen estado general
Nota: TAG: 33.002, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Nota: TAG: 33.001, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Nota: TAG: 34.001, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Nota: TAG: 34.002, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Nota: TAG: 04.019, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Nota: TAG: 34.002, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Nota: TAG: 34.002, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Nota: TAG: 34.002, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Nota: TAG: 34.002, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Nota: TAG: 32.001, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Se recibe el equipo dentro de tolerancias y se entrega el mismo dentro de tolerancias
Nota: TAG: 32.001, CATEGORIA: III, FLUIDO: VAPOR.
Consider the deviations
Equipment in good general condition
The equipment is received within tolerances and is delivered within tolerances
| Cliente | contacto | direccion
1 | Honda de México S.A. de C.V. | Yolanda Yebra | Carretera al castillo #7250, Parque Industrial, El Salto, Jalisco.
2 | Honda de México S.A. de C.V. | Gustavo Rosales | Carretera al castillo #7250, Parque Industrial, El Salto, Jalisco.
3 | Honda de México S.A. de C.V. | Edson Campos | Carretera Libramiento sur km 6, Col. La Luz, C.P. 38140, Celaya, Guanajuato.
4 | Honda de México S.A. de C.V. | Gonzalo Juarez | Carretera Libramiento sur km 6, Col. La Luz, C.P. 38140, Celaya, Guanajuato.
5 | Advantia Industrial Service S. de RL. De C.V |  | Av.de la Convención 1914 ote #701 Int.6 Aguascalientes, Aguascalientes.
6 | Agua Azul Motors S.A. de C.V. | Daniel Santana. | Calz. Jesús González Gallo No. 450, La Aurora, C.P. 44100, Guadalajara Jalisco.
7 | Amarox Pharma S.A. de C.V. |  | Avenida de los 50 metros #402, Col. Civac, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos.
8 | Audi Center Beckve S.A. de C.V. | Fabiola Valenzuela. | Av. Patria 2112, Santa Isabel, 45110 Zapopan, Jal.
9
10
11
12
13 | Despacho de Ingenieria y Muestreos Ambientales S.A. de C.V. | Martin Roberto Sandoval Rojo | Isla Cartagena N° 2950, Col. Jardnines de la Cruz, C.P. 44950, Guadlajara Jalisco
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31