## Temperatura TLD
METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
|  |  | Calibration Certificate |  |  |  |  | Acreditación / Acreditation: 88795
Certificado / Certificate: L25-313
| Orden de trabajo: |  | 7004 |  |  |  | Folio: | MYCA-07-2026-0002 |  |  | N° Cliente
|  | Work order | [5 empty] | Certificate No. |  |  | 996 | Para cambiar de Cliente revisar: registro de clientes
Datos del usuario / User data
|  | Atención / Attention: |  | susana horia
|  | Empresa / Company: |  | LEONARDO AGUILAR LERMA
|  | Dirección / Address: |  | ANDADOR CUERVO, 1442, MORELOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, 44910, Mexico
Instrumento a calibrar
Instrument under calibration
|  | Instrumento: |  | termometro |  |  | Marca: | ihubub
|  | Instrument |  |  |  |  | Manufacturer
|  | Intervalo: |  | 0 -150 °C | °C |  | Div. Mínima: | 0.01 | °C
|  | Interval |  |  |  |  | Resolution
|  | No. de Serie: |  | uhbubu |  |  | Modelo: | buhbubb
|  | Serial No. |  |  |  |  | Model
|  | Identificación: |  | ubuhb |  |  | Lugar de Calibración: | myc
|  | ID |  |  |  |  | Calibration Location
[7 empty] | Tipo: | K
Type
| Fecha de recepción: |  | 2026-07-28 |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 2026-07-21
| Reception date | [5 empty] | Calibration date
| Fecha en emisión: |  | 2026-07-24 |  |  |  | Próxima calibración: |  | 2027-07-21
| Date of issue | [5 empty] | Next calibration
Instrumento de referencia
Reference instrument
| Instrumento: |  | Medidor con sensor RTD (TLD) |  |  | Marca: |  | Traceable
| Master |  |  |  |  | Manufacturer
| Intervalo: |  | .-200 a 500 °C |  |  | Div. Mínima: |  | 0.001 | °C
| interval |  |  |  |  | Resolution
| No. de Serie: | 230099163 |  |  |  | Modelo: |  | 38CZ59
| Serial Number |  |  |  |  | Model
| Identificación: |  | TEM-06 |  |  | Vigencia: |  | 2027-12-05
| ID |  |  |  |  | Next calibration date
| No. de Certificado: |  | IBC-C-T-0681-2025 |  |  | Incertidumbre: |  | 1.5
| Certificate No. |  |  |  |  | Uncertainty
| Medio Isotermo: | Jofra / 912353 / Cert: IBC-C-E-0679-2025/ ID: TEM-03.
Condiciones ambientales
Environmental conditions
| Humedad relativa: | 64% | Temperatura Inicio: |  | 20.1 |  | Temperatura final: |  | 20.1
| Relative humidity |  | Initial temperature |  |  |  | Final temperature
| Observaciones: |  | Equipo en buen estado general
| Observations |  | Equipment in good general condition
| Procedimiento: |  | PMT-02: Procedimiento de calibración de temperatura lectura directa.
| Procedure |  | PMT-02: Procedure for calibration of temperature meters
| Método: |  | Comparación directa |  |  | Norma: | NMX-CH-70-1993-SCFT
| Method |  | Direct comparison |  |  | Norm
| Calibró Técnico / Calibrating Technician |  |  |  |  | Autorizó / Authorized
| Miguel Ángel Muñoz Torres |  |  |  |  | Miguel Felipe Ordaz Higareda
FCA-15-8 |  |  |  |  | Página / Page 1 de 2 |  |  |  | R 1
METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx
Resultados de la calibración
Calibration Results
[7 empty] | Folio: | MYCA-07-2026-0002
Certificate No.
[8 empty] | Unidades: | °C |  |  |  |  | Res |  |  | Res
[8 empty] | Units | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.001
| Valor Nominal Nominal value | Valores Medidos / Measured values | [5 empty] | Sesgo Instrumental | Incertidumbre [°C] ± Uncertainty [°C] ± | MEDIA | S Desv (IBC) | urep | ures IBC | ures(HPS) | S Desv (Patrón) | urep (PATRON) | ureS (PATRON) | uExa | u(Grad) | u(Est) | ucomb | Uexp +/- k=2
|  | PATRON |  |  | IBC
| 50 | 50 |  |  | 50.4 |  |  | 0.4 | 0.74171 | 50.1333 | 0 | 0 | 0.0057735 | 0.057735 | 0 | 0 | 0.00057735 | 0.34641 | 0.11547 | 0.028868 | 0.37086 | 0.74171
| 75 | 75 |  |  | 75.3 |  |  | 0.3 | 0.74171 | 75.1 | 0 | 0 | 0.0057735 | 0.057735 | 0 | 0 | 0.00057735 | 0.34641 | 0.11547 | 0.028868 | 0.37086 | 0.74171
| 100 | 100 |  |  | 100.8 |  |  | 0.8 | 0.7512 | 100.2667 | 0 | 0 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.05154 | 0.029756 | 0.00057735 | 0.34641 | 0.11547 | 0.028868 | 0.3756 | 0.7512
| 150 | 150 |  |  | 151.2 |  |  | 1.2 | 0.74171 | 150.4 | 0 | 0 | 0.0057735 | 0.057735 | 0 | 0 | 0.00057735 | 0.34641 | 0.11547 | 0.028868 | 0.37086 | 0.74171
| 200 | 200 |  |  | 202.6 |  |  | 2.6 | 0.74171 | 200.8667 | 0 | 0 | 0.0057735 | 0.057735 | 0 | 0 | 0.00057735 | 0.34641 | 0.11547 | 0.028868 | 0.37086 | 0.74171
| 220 | 220 |  |  | 222.9 |  |  | 2.9 | 0.74171 | 220.9667 | 0 | 0 | 0.0057735 | 0.057735 | 0 | 0 | 0.00057735 | 0.34641 | 0.11547 | 0.028868 | 0.37086 | 0.74171
| 80 | 200.1467 |  |  | 200 |  |  | -0.14667 | 0.7512 | 160.0489 | 0 | 0 | 0.0057735 | 0.057735 | 0.05154 | 0.029756 | 0.00057735 | 0.34641 | 0.11547 | 0.028868 | 0.3756 | 0.7512
0.21
[10 empty] | VN (HPS) | INDICACION |  | INDICACION |  | INDICACION
[11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
[11 empty] | PATRON | IBC | PATRON | IBC | PATRON | IBC
[10 empty] | 50 | 50 | 50.4 | 50 | 50.4 | 50 | 50.4
[10 empty] | 75 | 75 | 75.3 | 75 | 75.3 | 75 | 75.3
[10 empty] | 100 | 100 | 100.8 | 100 | 100.8 | 100 | 100.8
[10 empty] | 150 | 150 | 151.2 | 150 | 151.2 | 150 | 151.2
[10 empty] | 200 | 200 | 202.6 | 200 | 202.6 | 200 | 202.6
[10 empty] | 220 | 220 | 222.9 | 220 | 222.9 | 220 | 222.9
[10 empty] | 80 | 200.206 | 200 | 200.113 | 200 | 200.121 | 200
[10 empty] | Promedios Patrón | 50 | SD PATRON | 0
[11 empty] | 75 |  | 0
| Observaciones / Observations | [9 empty] | 100 |  | 0
| ● El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y | [9 empty] | 150 |  | 0
| se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio. | [9 empty] | 200 |  | 0
| ● Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI) | [9 empty] | 220 |  | 0
| ● La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando | [9 empty] | 200.1467 |  | 0.05154
| su calidad y funcionamiento. | [8 empty] | Promedios IBC | 50.4 | SD IBC | 0
| ● La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura K=2 (95.45%), | [9 empty] | 75.3 |  | 0
| calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002. | [9 empty] | 100.8 |  | 0
| ● Este informe fue elaborado por Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V. | [9 empty] | 151.2 |  | 0
| ● Vigencia acordada con el cliente. | [9 empty] | 202.6 |  | 0
| ● This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is | [9 empty] | 222.9 |  | 0
| prohibited without their consent. | [9 empty] | 200 |  | 0
● The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
● The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards,
ensuring its quality and functioning.
● The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of K=2 (95.45 % ),
calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
● This report was prepared by Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.
● Validity agreed with the client.
Fin del certificado
End of the Certificate
FCA-15-8 |  |  | Página / Page 2 de 2 | [5 empty] | R 1
METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx
Carta de Trazabilidad
Traceability letter

## Registro de clientes
Considerar las desviaciones
Equipo en buen estado general
Se recibe el equipo dentro de tolerancias y se entrega el mismo dentro de tolerancias
se detecta terminal dañada
Equipo con desviaciones
Consider the deviations
Equipment in good general condition
The equipment is received within tolerances and is delivered within tolerances
Equipment with deviations
| Cliente | contacto | direccion
1 | Honda de México S.A. de C.V. | Yolanda Yebra | Carretera al castillo #7250, Parque Industrial, El Salto, Jalisco.
2 | Honda de México S.A. de C.V. | Gustavo Rosales | Carretera al castillo #7250, Parque Industrial, El Salto, Jalisco.
3 | Honda de México S.A. de C.V. | Edson Campos | Carretera Libramiento sur km 6, Col. La Luz, C.P. 38140, Celaya, Guanajuato.
4 | Honda de México S.A. de C.V. | Gonzalo Juarez | Carretera Libramiento sur km 6, Col. La Luz, C.P. 38140, Celaya, Guanajuato.
5 | Advantia Industrial Service S. de RL. De C.V |  | Av.de la Convención 1914 ote #701 Int.6 Aguascalientes, Aguascalientes.
6 | Agua Azul Motors S.A. de C.V. | Daniel Santana. | Calz. Jesús González Gallo No. 450, La Aurora, C.P. 44100, Guadalajara Jalisco.
7 | Amarox Pharma S.A. de C.V. |  | Avenida de los 50 metros #402, Col. Civac, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos.
8 | Audi Center Beckve S.A. de C.V. | Fabiola Valenzuela. | Av. Patria 2112, Santa Isabel, 45110 Zapopan, Jal.
9
10
11
12
13 | Despacho de Ingenieria y Muestreos Ambientales S.A. de C.V. | Martin Roberto Sandoval Rojo | Isla Cartagena N° 2950, Col. Jardnines de la Cruz, C.P. 44950, Guadlajara Jalisco
14 | Kegma S.A De. C.V. | Nancy Gutierrez | Calle Industrial #4, #41-A, La primavera, Culiacan, Sinaloa.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31